Zamość, 19 marca  2020 r.

TA.ZP.2512.1.2020

Wyjaśnienia i zmiana

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. ambulansów sanitarnych typu „C”  z wyposażeniem medycznym dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanej do ww. przetargu. Poniżej podajemy treść zapytań i wyjaśnienia.

Pytanie nr 1 - dot. Defibrylator transportowy

W ocenie Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. jako wiodącego dostawcy defibrylatorów i rozwiązań w zakresie systemu teletransmisji danych medycznych, parametry zamawianych urządzeń przez Zamawiającego, opisanych w postępowaniu faworyzują rozwiązania jednej firmy Stryker Polska Sp. z o. o. a dokładnie chodzi o defibrylator LIFEPAK 15 na co wskazują niżej opisane punkty formularza parametrów wymaganych, które mają na celu wyeliminować konkurencję, a przede wszystkim nowoczesny defibrylator X series marki ZOLL (nie mające jakiegokolwiek uzasadnienia medycznego):

| 3.28 | zakres dostarczanej energii min. 5-360 J | TAK |
| --- | --- | --- |
| 3.34. | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10-170 mA | TAK |
| 3.36. | przekątna ekranu min. 200 mm. | TAK |
| 3.41. | szerokość papieru 100 mm | TAK |
| 3.47. | liczba akumulatorów – 3 szt. | TAK |
| 3.49. | ładowarka do ładowania akumulatorów, zasilana prądem 230 V i 12 V z adapterem i tacką | TAK |

W związku z powyższym oraz stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się do Zamawiającego czy na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator marki ZOLL o poniższych parametrach użytkowych?

| PARAMETRY OGÓLNE |
| --- |
| 1. | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze 8 kg z kpl akumulatorów |
| 2. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - klasa IP55 |
| ZASILANIE |
| 3. | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu |
| 4. | Czas pracy na akumulatorze 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią |
| DEFIBRYLACJA |
| 5. | Defibrylacja dwufazowa w trybie AED w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie 2-200J , dostępne 20 poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej |
| 6. | Możliwość rozbudowy o moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci (zintegrowane) z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku |
| MONITOROWANIE I REJESTRACJA |
| 7. | Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu |
| 8. | Ekran kolorowy LCD o przekątnej 6,5'' , Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie |
| 9. | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych |
| 10. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. |
| 11. | Pamięć wewnętrzna 500 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). |
| EKG/ RESPIRACJA |
| 12. | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem |
| 13. | Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min |
| 14. | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV |
| STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |
| 15. | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” |
| 16. | Częstość stymulacji w zakresie 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA |
| SpO2, SpMet, SpCO |
| 17. | Zakres pomiaru SpMet, SpCO w zakresie 0-99% |
| 18. | Pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy |
| NIBP |
| 19. | Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego 15-220 mmHg |
| 20. | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów |
| EtCO2 |
| 21. | Zakres pomiaru EtCO2: 0-150 mmHg |
| 22. | Zakres pomiaru saturacji: 0-149 oddechów na minutę |
| MONITOROWANIE RKO |
| 23. | Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu |
| 24. | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC |
| 25. | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC |
| 26. | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej |
| KOMUNIKACJA/ TRANSMISJA DANYCH |
| 27. | Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do podmiotów szpitalnych m.in. w Zamościu. W kpl. modem do transmisji danych (jeśli wymagany) współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej. |
| WYPOSAŻENIE |
| 28. | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. |
| 29. | Akumulator Li-Ion – 1 szt. |
| 30. | Kabel do stymulacji |
| 31. | Czujnik SpO2, SpMet, SpCO – klips palcowy 1 szt. dla dorosłych i dzieci, |
| 32. | Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych 2 kpl. i dla dzieci 2 kpl.. |
| 33. | Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt. |
| 34. | Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu |
| POZOSTAŁE |
| 35. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
| 36. | Odporność aparatu na upadek z wysokości 2m potwierdzone w materiałach firmowych producenta |
| 37. | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. |

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza defibrylator o powyższych parametrach użytkowych za wyjątkiem niżej wymienionych pozycji parametrów :

- „3. Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu”

Wyjaśnienie:   Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione zasilanie, pod warunkiem, że ładowanie akumulatorów będzie zasilane napięciem zmiennym 230V i stałym 12V.

- „5. Defibrylacja dwufazowa - w trybie AED, w trybie ręcznym, regulacja energii w  zakresie 2-200J , dostępne 20 poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej”

Wyjaśnienie: Obowiązują zapisy treści SIWZ. Zamawiający wymaga regulacji energii w zakresie do 360J. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że gdy impulsy o niskiej energii zawodzą to zwiększenie jej do 360J poprawia skuteczność defibrylacji, niż przy kolejnym zastosowaniu wstrząsów o tej samej dawce energii.

- „6.Możliwość rozbudowy o moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci (zintegrowane) z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii /  monitorowania i wydruku.”

Wyjaśnienie: Obowiązują zapisy treści SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania łyżek do defibrylatora dla dorosłych i dzieci - po jednej parze.

- „27. Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do podmiotów szpitalnych m.in. w Zamościu. W kpl. modem do transmisji danych (jeśli wymagany) współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej”

Wyjaśnienie: Obowiązują zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga modemu do transmisji danych w zestawie z defibrylatorem.

- „29. Akumulator Li-Ion – 1 szt.”

Wyjaśnienie: Obowiązują zapisy treści SIWZ. Zamawiający wymaga 3 szt. akumulatorów.

- „31. Czujnik SpO2, SpMet, SpCO – klips palcowy 1 szt. dla dorosłych i dzieci” Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione czujniki pod warunkiem, że będą wielokrotnego użytku.

Zaoferowany przez Wykonawcę defibrylator musi spełniać również pozostałe parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które nie zostały podane w wyżej wymienionym zapytaniu przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2 - Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Pytanie nr 3 - Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Pytanie nr 4 – Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Wyjaśnienie do pytań 2,3,4:

Zgodnie z zapisami SIWZ § 6 pkt 11 - wzoru umowy „ Podczas trwania okresu gwarancji:

1) Sprzedający zapewnia przeprowadzenie nieodpłatnych  przeglądów serwisowych i naprawę:

a) samochodów bazowych,

b) zabudowy specjalistycznej ambulansów wraz z wyposażeniem,

c) sprzętu medycznego, zamontowanego w ambulansach.

2) Kupujący ponosi koszty dojazdu do serwisu  oraz koszty materiałów zużywalnym typu filtry, klocki hamulcowe, płyny, uszczelki itp. - w przypadku przeglądów serwisowych i napraw ambulansów sanitarnych.

3) Przeglądy muszą być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta.”

Zamawiający wymaga,  aby przeglądy okresowe samochodu bazowego, zabudowy medycznej                 i sprzętu medycznego były wliczone w cenę oferty.

Pytanie nr 5 -  Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu samochodu bazowego.

Wyjaśnienie:

Roczny przebieg kilometrów dla jednego ambulansu wynosi około 60 000 km.

Pytanie nr 6 - Czy w przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji pojazdu bazowego Zamawiający wymaga również zaoferowania przeglądów eksploatacyjnych.

Wyjaśnienie:

Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7 - Czy w przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji dla zabudowy medycznej Zamawiający wymaga również zaoferowania przeglądów eksploatacyjnych.

Wyjaśnienie:

Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8 - Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zarówno dostawę na lawecie jak i dojazd na kołach.

Pytanie nr 9 - Dotyczy OPZ 3. Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego, pkt. 3.3. - Czy biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z normą PN EN 1789 odpowiednie warunki termiczne w przedziale medycznym może zapewnić tylko ogrzewanie niezależne od pracy silnika typu powietrznego prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu ogrzewania typu wodnego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający wymaga przetwornicy w ambulansie czyli dostępności prądu w gniazdach 230 V podczas jazdy?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie nr 11 - Dotyczy OPZ 5. Oznakowanie pojazdu, pkt. 5.1. - Dbając o komfort pracy zespołu ratunkowego prosimy Zamawiającego, aby nadawanie komunikatów odbywało się z głośnika zamontowanego w pasie przednim, a nie jak opisano z belki zamontowanej w przedniej części dachu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Dotyczy OPZ 5. Wyposażenie przedziału medycznego, pkt. 7.1. - Prosimy o dopuszczenie miejsca montażu materaca próżniowego w schowku zewnętrznym w miejscu do tego specjalnie przygotowanym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - Dotyczy OPZ 11. Łączność radiowa, pkt. 11.4. - Z uwagi na brak możliwości zakupu nowych drukarek wymaganych przez Zamawiającego tj. HP OfficeJet 100 Mobile Printer L411a, pragniemy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza dostawę drukarek poleasingowych, czyli używanych.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązują zapisy SIWZ - zarówno ambulans jak i wyposażenie ambulansu,  ma być fabrycznie nowe.

Pytanie nr 14 - Dotyczy OPZ 11. Łączność radiowa, pkt. 11.4. - W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 11 prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania posiadania przez zaproponowane drukarki funkcji Bluetooth. Oferowane drukarki posiadają Wi-Fi. Informujemy, iż nie ma na rynku drukarek, które spełniałyby oba wymagania Zamawiającego, czyli kompatybilność z uchwytem do drukarek posiadanych przez Zamawiającego oraz opcję posiadania Bluetooth.

Wyjaśnienie:

Nie. Oferowana drukarka powinna obsługiwać łączność bezprzewodową Bluetooth. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis pkt II ppkt 11.2 SIWZ „PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE  2 SZT. AMBULANSÓW SANITARNYCH typu „C”" na następujący:

„instalacja logiczno-elektryczna do systemu SWD-PRM (wraz antenami i modułem FM  - lokalizatorem GPS) + uchwyt do drukarki kompatybilny z drukarką dostarczoną przez Wykonawcę oraz stacja dokująca do tabletu DURABOOK. Do modułu FM dołączone oprogramowanie umożliwiające jego konfigurację; stacja dokująca zamontowana w kabinie kierowcy, uchwyt drukarki zamontowany w przedziale medycznym – sposób mocowania przebadany na zgodność z normą PN-EN 1798”

oraz zapis pkt II ppkt 11.4 SIWZ „PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE  2 SZT. AMBULANSÓW SANITARNYCH typu „C”" na następujący:

„mobilna drukarka HP OfficeJet 100 Mobile Printer L411a lub równoważna, umożliwiająca współpracę i zgodność z systemem SWD PRM, wyposażona w akumulator umożliwiający pracę bez zewnętrznego zasilania, obsługująca łączność bezprzewodową Bluetooth, zasilacz sieciowy 230V oraz zasilacz i/lub adapter umożliwiający zasilanie drukarki z gniazda zapalniczki samochodowej 12V, kompatybilna  z uchwytem do drukarki zainstalowanym w ambulansie”

Pytanie nr 15 - Dotyczy OPZ 11. Łączność radiowa, pkt. 11.4. - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 12 prosimy o dopuszczenie drukarki Epson WorkForce WF-100W. Poniżej link do specyfikacji oferowanej drukarki: https://www.epson.pl/products/printers/inkjet-printers/for-home/workforce-wf-100w#specifications

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza.  Drukarka Epson WorkForce WF-100W nie obsługuje łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Pytanie nr 16 - Dotyczy OPZ 11. Łączność radiowa, pkt. 11.4. - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 12 prosimy o dopuszczenie drukarki HP OfficeJet 202 Mobile. Poniżej link do specyfikacji oferowanej drukarki:

https://www.x-kom.pl/p/307692-drukarka-atramentowa-hp-officejet-202-mobile zbateria.html?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpUtDRWF1CKByYDT8K70Qy4hnahO1NeRT_i73kzfycSzMA7Kiio9UIaAiHiEALw_wcB

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza. Drukarka HP OfficeJet 202 Mobile nie obsługuje łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Pytanie nr 17 - Dotyczy OPZ 11. Łączność radiowa – w związku z wymogiem Zamawiającego płyty DVD z zawartymi sterownikami USB do oferowanych przewodów do programowania zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia 1 kpl. płyty DVD oraz 1 kpl. Przewodów (1 szt. do radiotelefonu przewoźnego i 1 szt. do radiotelefonu przenośnego) na całość postępowania, co pozwoli obniżyć koszty oferty, gdyż każda dodatkowa płyta jest odpłatna.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - W związku z tym, iż nazwa przedmiotu zamówienia (dostawa 2 szt. ambulansów sanitarnych  typu C z wyposażeniem medycznym) jest w świetle obecnych zapisów SIWZ rozbieżna z przedmiotami dostawy (dostawa pojazdów bazowych i adaptacja pojazdów bazowych), wnosimy o modyfikację treści SWIZ w sposób taki aby tą rozbieżność wyeliminować tzn. wprowadzić wymóg dostawy przedmiotu zamówienia tylko w jednym etapie co będzie zbieżne z nazwą przedmiotu zamówienia, będzie podstawą do wymagania dokumentów przedmiotowych, będzie zgodne i mające swe odniesienie w PN EN 1789.

Wyjaśnienie:

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 - Z uwagi na istniejący na rynku, stosowany przez nieuczciwych dostawców schemat realizacji dostaw ambulansów w oparciu o nieprawidłowe, dotyczące innych aniżeli oferowane pojazdów, prosimy o wymóg w postaci załączenia do oferty  aktualnej, całopojazdowej  homologacji typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i podstawowego (samochodu ciężarowego), zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu podstawowego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu podstawowego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu podstawowego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:

•	państwie członkowskim wydającym homologację

•	numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji;

•	czterocyfrowym numerze porządkowym;

•	dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.

Numer homologacji oferowanego pojazdu podstawowego musi być zbieżny z numerem homologacji oferowanego pojazdu skompletowanego i odpowiadać oferowanemu pojazdowi. Podać numer homologacji pojazdu bazowego i pojazdu skompletowanego. Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie:

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 -  Każdy, absolutnie każdy producent i dostawca ambulansów realizujących zadania w ramach systemu ratownictwa medycznego , zobowiązany jest do produkcji zabudowy zgodnie z posiadaną homologacją WE.  Zaoferowany ambulans winien odzwierciedlać wyłącznie rozwiązania zastosowane w homologowanym modelu, który poddany został pozytywnie przeprowadzonym testom dynamicznym tzw. test 10G.  Zamawiający ma prawo wiedzieć, czy oferowany ambulans jest wysokiej jakości, czy  jest bezpieczny zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego.

Prosimy zatem o wprowadzenie wymogu w postaci załączenia do oferty sprawozdania z badań dynamicznych na 10 g dotyczące typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN 1789 + A2 :  2015 lub równoważną. Dokument wystawiony przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca powinien załączyć do oferty sprawozdanie z badań wraz z dokumentacją techniczną do sprawozdania, określającą schemat zabudowy będącej przedmiotem badania - załączyć zdjęcia z badania oraz rysunki techniczne zabudowy potwierdzone przez jednostkę wykonującą badanie.

Typ pojazdu badanego określony w sprawozdaniu z badań dynamicznych musi odpowiadać typowi pojazdu określonemu w załączonej homologacji pojazdu skompletowanego.

Gwarantujemy Państwu, że każdy  wykonawca, który wykonał proces homologacyjny oferowanego ambulansu i jest w stanie udokumentować, że oferowany ambulans przeszedł pozytywnie crash- test,  bez jakichkolwiek zastrzeżeń załączy stosowny protokół z badań .

Ogólny certyfikat nie jest potwierdzeniem, że oferowany w tym postępowaniu ambulans posiada pozytywnie przeprowadzone testy dynamiczne. Ewentualne powoływanie się prze wykonawcę na „ochronę środowiska” w związku z koniecznością wydrukowania dodatkowych kilkunastu stron, czy też know- how , powinno Zamawiającemu sygnalizować, że najprawdopodobniej wykonawca jest nieuczciwy.

Wyjaśnienie:

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 -  Zamawiający w pkt. 11.2 załącznika nr 2 do SIWZ wymaga zaoferowania systemu SWDPRM, którego ” sposób mocowania przebadany na zgodność z normą PN-EN 1798”.Czy oferowany system SWDPRM w tym tablet wraz systemem mocującym w kabinie kierowcy jak i drukarka montowana w przedziale medycznym, winny być zamontowane w certyfikowany, bezpieczny sposób tzn. wykonawca  winien załączyć do oferty dokumenty potwierdzające iż posiada pozytywnie przeprowadzone testy systemu SWDPRM oferowanego ambulansu?

Wyjaśnienie:

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 - Zamawiający przewiduje w pkt 10.16 ust. 2 SIWZ przepadek wadium w przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jednocześnie w pkt. 15 SIWZ pisze, że nie wymaga wniesienia zabezpieczenia, co stanowi oczywistą sprzeczność. Prosimy o wprowadzenie korekty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ pkt.10.16 na następujący:

„Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.”

Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem postępowania są pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej , zgodnej z poniżej przytoczoną definicją?

Dopuszczalna masa całkowita – oznacza największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt II ppk 1.1 SIWZ „PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE  2 SZT. AMBULANSÓW SANITARNYCH typu „C” „Dopuszczalny maksymalny ciężar całkowity pojazdu skompletowanego po adaptacji na ambulans sanitarny  nie może przekroczyć  4 000  kg, wliczając w to ciężar  pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i techniczne, oraz  wagę osób (4+1)”

Pytanie nr 24 - Z uwagi na to, że pkt C1 normy PN EN 1789+A2:  2015 ma brzmienie: „ W celu umożliwienia rozpoznawania i widoczności pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie barwy żółtej (RAL 1016), lub białej jako podstawowego koloru nadwozia, co  nie oznacza,  że wyłącznie barwa z palety RAL (paleta stosowana np. przez Renault) o symbolu 1016 jest zgodna z PN EN 1789.  Prosimy  o dopuszczenie lakieru żółtego stosowanego przez wielu innych producentów pojazdów,  no o symbolu MB 1216.

Wyjaśnienie:

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 - Prosimy o dopuszczenie szuflady do podgrzewania płynów infuzyjnych (termobox), ze zintegrowanym wyświetlaczem temperatury. Szuflada umożliwiająca zadanie temperatury- płynna  regulacja temperatury.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - Prosimy o dopuszczenie ambulansu bez przełącznika butli tlenowych. Proponowane rozwiązanie umożliwia pobór tlenu z jednego z trzech gniazd tlenowych z obu butli 10 litrowych bez dodatkowych czynności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 - Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy następującego zapisu. W razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią), tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy, a w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę."

Wyjaśnienie:

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 - Dot. §6pkt 10 Wzoru Umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku dostarczenia Zamawiającemu ambulansu zastępczego ma czas naprawy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia zapis w §6 ust. 10 „ Wzory umowy” na następujący:

„W przypadku gdy Sprzedający/Gwarant nie wykona naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 7 i nie spełni wymagań określonych w ust. 8, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki/opóźnienia, licząc od terminu określonego w ust. 7.”

Pytanie nr 29 - Dot. §6pkt 7 Wzoru Umowy.

Proponowany przez Zamawiającego zapis nie jest możliwy do realizacji. Żaden

z producentów pojazdów (Renault, Fiat, Daimler, Volkswagen etc), nie posiada stocku magazynowego, który gwarantuje usunięcie każdej usterki pojazdu w 10 dni. Prosimy

o potwierdzenie, że w przypadku awarii, która wymagała będzie sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, czas naprawy w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia zapis w §6 ust. 7 „ Wzory umowy” na następujący:

„Sprzedający/Gwarant zobowiązany jest do wykonywania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 10 dni roboczych, od daty zgłoszenia awarii.”

oraz zapis w §7 ust. 3 „ Wzory umowy” na następujący:

„Kupujący może odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu w przypadku:

  - jeżeli opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przekroczy 10 dni roboczych,

  - jeżeli opóźnienie w realizacji obowiązków Sprzedającego wynikających z rękojmi przekroczy 10 dni roboczych,

  - jeżeli Sprzedający odmawia dostarczenia Samochodu lub sprzętu wolnego od wad.

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Kupujący powziął wiadomość o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

W przypadku odstąpienia

Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.”

Pytanie nr 30 - Dot. §6pkt 14 Wzoru Umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczy wyłącznie elementu, który został wymieniony.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie nr 31 - Prosimy o podanie przewidywanych przebiegów rocznych obu ambulansów.

Wyjaśnienie:

Roczny przebieg kilometrów dla jednego ambulansu wynosi około 60 000 km.

Pytanie nr 32

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zarówno dostawę na lawecie jak i dojazd na kołach.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór etapu I i etapu II  odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Wyjaśniamy, że w związku z  wirusem COVID 19  dojazd do siedziby Zamawiającego może być bardzo utrudniony, a możliwość szkolenia i ewentualnej modyfikacji koncepcji wyposażenia wg. życzeń  klienta są dla niego korzystne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę, aby odbiór etapu I odbył się w siedzibie Wykonawcy, natomiast odbiór etapu II musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuszcza, aby ambulans posiadał fabryczny zbiornika paliwa o pojemności minimum 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza taka pojemność zbiornika paliwa.

Pytanie nr 35

Czy w związku z sytuacją związaną z wirusem COVID 19  Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia  w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 120 dni licząc od dnia podpisania umowy. Pozostałe zapisy treści SIWZ dotyczące dostawy nie ulegają zmianie.

Zapis dotyczący terminu realizacji zamówienia w dokumentacji przetargowej - „90 dni” zastępuje się zapisem „120 dni”.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z radiem z USB zamiast CD ?

CD w nowych samochodach już się nie stosuje.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód                      w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż  stabilizator osi tylnej  ?

Wyjaśniamy, że w samochodach o długości przedziału min. 305 cm tzw. L2H2 z przednim napędem nie ma konstrukcyjnej potrzeby stabilizacji osi tylnej  poprzez stabilizator.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zadania ujętego w projekcie umowy w przypadku wystąpienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej lub innej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a także gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego ? Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w zapisu w projekcie umowy.

Wyjaśnienie:

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40

Zgodnie z art. 144 ustawy PZP prosimy o rozszerzenie  katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza zamawiający oraz dodanie do wzoru umowy następujących zapisów:

" Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a) zmiany stawki podatku VAT

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu Zamówienia

c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach niniejszej realizacji umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry lub wyższe, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty wykonawcy w przepadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem że cena za przedmiot umowy nie ulegnie zmianie

e) zmian obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

f) obniżenia ceny przez wykonawcę.

g) zmiany danych podmiotów zawierających umowę "

Wyjaśnienie:

Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu C zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789. Norma ta  stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć:  „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”,  „ powinno być zapewnione”,  „powinien dostarczyć” itp.

Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 firma Ratownik uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku ( w załączeniu).

W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg:  „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie  barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia. Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 3024.”

Powyższe zapisy normy służą też ujednoliceniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym.

Ponieważ nie ma czegoś takiego, jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon”  i  każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie.

Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.

Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent pojazdów bazowych wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu.

Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest „kolor  nadwozia żółty  RAL 1016  producenta pojazdu bazowego, zgodnie z normą PN-EN 1789, lub równoważną?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający potwierdza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie:

- termin składania ofert   –  do 25 marca 2020r. do godz. 12:00

- termin wpłaty wadium  –  do 25 marca 2020 r. do godz. 12:00

- termin otwarcia ofert    –   25 marca 2020 r. godz. 12:30.

W załączeniu nw. dokumenty po zmianach:

- SIWZ,

- Załącznik nr l – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-użytkowe 2  szt. ambulansów sanitarnych typu „C”,

- Załącznik nr 8 - „Wzór umowy”.

Podpisał:

p. o. DYREKTOR

Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

w Zamościu

lek. med. Piotr Majcher